TRF-3A型土壤养分速测仪操作面板示意图

说明：1、打印机 2、显示屏 3、按键 4、指示灯 5、锂电源开关

- 电源插孔 7、PH\盐量接口 8、仪器开关 9、数据接口10、检测光路

锂电源的使用：

充电：关闭仪器电源开关，将仪器电源一端接通220V交流电，另一端接在仪器电源插孔中，然后按下《锂电源》开关将其点亮，即可开始充电，一小时之内可充满，拔下仪器电源，关闭《锂电源》开关，完成充电。

锂电源使用：断开仪器电源，按下《锂电源》开关将其点亮，打开仪器电源开关，即可使用锂电池供电。

注意：仪器在使用220V交流电的情况下，充电时间不可超过一小时，以延长锂电池的寿命和保持性能。

高智能土壤养分速测仪功能简介
*进口大规模嵌入式数字单片机技术，工作稳定、测试精度高、测试功能可扩展。铝合金机箱包装，便于携带、钣金机壳设计，坚固耐用。
可检测土壤及化肥、有机肥、生物肥、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量，土壤酸碱度（定量）、含盐量。

*可按当地情况设定作物品种，作物产量、肥料品种，肥料利用率和化肥含量，可对85种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量。

*仪器内置操作程序具有中英文双切换功能，大屏幕液晶显示中文或英文，并指导每一步的操作流程。

*数字化线路、程序化设计，240×160点阵超大液晶背光显示屏幕，可最多显示简体汉字10行，每行最多15个字测试状态和操作提示一目了然，最大程度降低操作者的失误和劳动强度。

*暗盒部分采用五通道固态化模块、多光路、串列式结构设计，光源与信号接收、比色暗箱体部分融为一体，无机械位移及磨损，光路测试定位精确，保证测定结果精度。
*采用高亮度LED灯作为光源，硅半导体作为信号接收系统，寿命长达10万小时级别。光源稳定，一致性好。

*测试数据可以由用户选择存储在仪器内存中，断电不丢失数据库。用户可随时从仪器显示屏中调取测试历史数据进行查询，也可以将数据记录删除，存储数据可达20000条。*内置板式时钟芯片，屏幕可同步显示当前的年、月、日、小时、分钟。

*随机配备《计算机管理软件》，可以安装在计算机上，将仪器的测试数据上传给计算机，生成数据库，便于用户 查询、统计、对比、打印，同时远程传送，数据互享。
*供电采用单孔式独立插座，可接入220V交流电、汽车点烟器电源、太阳能电源或者其他任意7.5V-35V直流电源。

*随机配备微型打印机可随时打印测试数据，可打印出检测日期、检测时间、检测项目、肥料品种、肥料含量、肥料利用率、养分含量、作物品种、作物产量、施肥数量、等相关信息，内容详细丰富。

*供电采用大功率内置式锂电池组，配备自动充电电路，交直流两用。单孔式独立插座，可接入220V交流电、汽车点烟器电源、太阳能电源或者其他任意7.5V-35V直流电源，可实现野外流动测试。

仪器开机可显示具有对土壤水分，土壤温度，空气温湿度，露点，光照度，二氧化碳，GPS定位功能的升级检测功能，如用户需要升级可将仪器退回厂家，由厂家负责升级（费用另算）。

测试技术参数：
1、养分测量技术参数：
(1)稳定性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003
(2)重复性：A值（吸光度）小于0.005
(3)线性误差：小于3.0%
(4)灵敏度：红光≥4.5×10-5；蓝光≥3.17×10-3
(5)波长范围：红光620±4nm；蓝光440±4nm  绿光550±4nm

抗震性：合格
(注:上述技术参数均高于国家标准)

2、电源：

（1）直流锂电池电源：18V、5W， (2)交流市电：180V～240V、50赫兹

（3）直流电源可接汽车点烟器电源、太阳能电源或者其他任意7.5V-35V直流电源。

3、PH值（酸碱度）测量技术参数： (1)测试范围：1～14  (2)误差：±0.1
4、盐量（电导）测量技术参数： (1)测试范围：0.01%～1.00%  (2)相对误差：±5%

有效氮磷钾测试原理：

1、氮的测试原理：土壤胶体上的NH4+被浸提剂中的K+交换下来后，在强碱性介质中与次氯酸盐和苯酚反应，生成水溶性染料靛酚蓝，

其深浅与溶液中的NH4+-N含量呈正比，线性范围为0.05～0.5mg/L

之间。用比色计测定其颜色强度，然后通过配制系列标准液，制作系列标准曲线，于标准曲线上查找其相应的浓度，从而计算土壤中的氮。

- 有效磷的测试原理：用PH8.5的0.5M碳酸氢钠溶液，于温度25℃左右提取分离土壤速效磷。取一定量的提取液,控制显色中的硫酸的浓度为0.4N，钼酸铵的浓度为0.1%，以氯化亚锡为还原剂，使形成“磷钼兰”兰色溶液。用比色计测定其兰色强度，然后于标准曲线上查找其相应的浓度，从而计算土壤中的有效磷的含量。

- 土壤中速效钾的测试原理：浸出液中的K+，在微碱性介质中与四苯硼钠（NaTPB）反应，生成溶解度很小的微小颗粒四苯硼钾（KTPB）白色沉淀：K+ + [B(C6H5)4] -= K[B(C6H5)]，配制系列标准液，用比色计测定溶液的浑浊度，然后于标准曲线上查找其相应的浓度，从而计算土壤中的速效钾的含量。待测液含K+ 3-20mgkg-1范围内符合比尔定律。

我公司是一家专业研制、开发、销售农林仪器的科技型企业。本公司多年来从事土壤、农产品安全检测、农业环境监测设备的原理、技术应用、产品开发等基础性工作。研制的土壤养分速测仪、农药残留测试仪、土壤墒情测试仪、土壤墒情与旱情监控系统、虫情测报灯、病虫调查统计器、孢子捕捉仪等，经多年在全国的农业、林业、水利水电、气候监测、畜牧、植物保护等领域的研究、生产、教学等行业广泛使用，获得广大用户一致好评。我公司紧跟国际相关领域的最新研究动态和技术进展，结合国内市场需求，紧密联系相关专业高校和电子研发机构，在土壤水分、成分测试技术开发、设计方面具有国内领先地位。本公司在新技术和新产品开发方面锐意进取，不断创新，不断培养新型复合型人才，同时联合国内专业微电子研究、教学机构，正在，并且将来会研发出个更多、更好的产品奉献给广大用户。我们愿与全国及国际上的相关领域朋友，共同发展，为中国分析仪器的进一步发展而贡献我们的力量！

尊敬的用户，欢迎您使用我公司的测试仪器。为了您能够正确使用本设备，请您在使用前务必详细阅读产品外观和操作使用说明。本公司系列产品各型号功能和参数有区别，详细内容请致电我公司。

新设备的充电：确认设备处于关机状态，将随机配备的充电器两头分别接在设备插孔中和220V交流电源上，按下设备面板上的“锂电源”按钮，开始充电。最多半小时必须切断电源，完成充电。

仪器设备操作流程及屏幕显示示意图

本仪器无需预热开机可直接使用

开机3秒钟后自动变为

一、测试养分操作流程及屏幕显示示意图：

按H、Y键进行选择

按D键进入测量                                      进入测量

稳定后按【D】键

（屏显三）                                         （屏显四）

（注：如需配方请按H键

按【D】键                           如直接打印请按【D】键          印键）

（屏显五）                                  （屏显六）

二、测土配方施肥仪器显示屏操作步骤：（接屏显六操作）

按D键显示测出的N、P、K含量

（屏显七）

（屏显八）

按H键进行选择，                            输入亩产量

按D键确认                                  按D键确认

（屏显九）

（屏显九）                                （屏显十）

按H键选择肥料品种                         输入化肥含量，

按D键进行计算

（屏显十一）                               （屏显十二）

选择打印或不打印                             是否保存

（ 屏显十三）                              (屏显十四）

三、有机质测量操作流程及屏幕显示示意图：

有机质测量 请放入空白液 T=1.14 稳定后请按D键

有机质测量 请放入标准液 T=100.00 A= 0.000 稳定后请按D键

进入有机质

测量                                   放入标准液

（屏显一）                          （屏显二）

有机质测量 请选择标准液含量 ► 2 4 8 20 40 60 100 125 选择按H键 确认按D键

有机质测量 请放入被测液1号 Y1 = 14.0 按H键放下一待测液 按D键确认

按H键选择                            按H键选择

按D键确认                         按D键确认

（屏显三）                       （屏显四）

有机质测量 打印选择 打 印 按D键 不打印 按H键

按D键打印

按H键返回

四、测试盐量操作流程及屏幕显示示意图：

进入测盐量选项                                 稳定后按D键

（屏显一）                                  （屏显二）

连续测量多个样

连续按H键

（屏显三）                      （屏显四）

盐量处理函数 保存选择 保 存 按 D 键 不保存 按 H 键

打印后进入

（屏显五）

- 测试PH值（酸碱度）操作流程及屏幕显示示意图：

按选项进入PH测量                         按D键进入

（屏显一）                        （屏显二）

按确认键                          如直接打印请按打印键

（屏显三）                                （屏显四）

PH值处理函数 保存选择 保 存 按 D 键 不保存 按 H 键

按打印后进入

（屏显五）

六、绿光检测部分：

按【H】键选择，

使箭头指向绿光检测

（屏显一）                                                （屏显二）

按【D】键确定                        按【D】键确定                         按【D】键确

（屏显三）

（屏显四）

按【D】键确定                        按【D】键确定

（屏显六）

（屏显五）

按【D】键或【H】键                    按【D】键

（屏显七）                             （屏显八）

（屏显九）

按【D】键                                  按【H】键选择作物品种

（屏显十）                                           （屏显十一）

按【D】键              按【H】键选择所                         按【D】

使用的化肥品种

（屏显十四）

（屏显十二）                       （屏显十三）

按【D】键或【H】键

（屏显十五）

七、数据上传操作方法。

按【H】键选择，

使箭头指向数据上传

按【D】键

按【H】键                             按【D】键                         按【D】键

按【D】键

八、删除记录操作方法。

按【H】键选择，

使箭头指向记录清除

按【D】键                    按【D】键

九、计算机操控软件软件使用说明

1、将光盘插入电脑光驱中，然后打开G盘看到：

将该文件复制到计算机中。然后双击该图标。

2、双击图标显示如下：

3、仪器主机数据上传：用通讯数据线将仪器主机与计算机连接，打开仪器主机电源开关，单击软件中“打开串口”，同时操作仪器主机进入“数据上传”项，然后根据主机提示上传数据。待数据主机显示上传成功即可此时会在电脑主界面自动生成界面。

4、主机时间的校对：单击“打开串口”，然后单击“下发时间”，即可实现仪器主机时间与电脑主机时间同步，完成仪器主机的时间校对。

备注：用户所购仪器配备的光盘里如有其它软件，请参考该软件中所附的使用说明。

土壤测试样品处理方法

本仪器测试所用水应为蒸馏水，请勿用自来水或井水代替。

养 分 测 试 (操作步骤)

备注：以下文字中的“水”如无特殊说明即指蒸馏水，操作中要随时盖上暗盒盖）

一、土壤耕层土样的采集、制备和储存

土壤样品的采集是决定分析结果能否正确反映土壤特性的重要环节。必须选择在有代表性的地点采集恰当的土壤样品，不同的分析目的，采集样品的方法也不同。这里只介绍耕层土壤混合样品的采集方法（图1）。为研究耕作层中养分供应情况，只需取耕层0～20cm左右的土壤。对作物根系较深的如小麦地土壤，可适当增加采样深度。采样点的多少可根据土地面积而定，面积较小地块通常要采5个点以上，面积较大的地块（如10亩以上）可采20个点以上。取样点分布采用蛇形或对角线，土样混合一起，四分法筛选，最后保留250克左右，作为化验用的土样。

（图1）取土样点方式                                         （图2）

- 土壤中养分含量的测试

1、土壤中氮、磷、钾的待测液制备步骤：

- 取1平勺土样（4克）放入写有土样的塑料瓶中，用注射器加蒸馏水２０毫升。

- 在第（1）步的基础上测氮、（或者测钾）需要加少量1号粉（１g左右）盖上瓶盖，摇动10分钟，用滤纸叠成漏斗状插在过滤液瓶瓶口中，将摇完的土样水液倒在滤纸上（图2），即得到澄清后的氮、（或钾）过滤液（被测液）。

- 在第（1）步的基础上测磷加少量2号粉（１g左右）盖上瓶盖，摇动20分钟，过滤。注意（如果被测的土层属于酸性土壤就不加2号粉，需向瓶内滴入10滴3号试剂）。用滤纸叠成漏斗状插在过滤液瓶瓶口中，将摇完的土样水液倒在滤纸上（图2），即得到澄清后的磷过滤液（被测液）。

2、土壤中铵态氮测定方法：（红光）

（1）空白液：用一只干净的塑料吸管向一只空的比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液。

（2）标准液：用干净的塑料吸管向另一只空的比色皿中滴入18滴水，再从箱中找到“氮标准液”，滴入2滴标液，然后摇匀，作为氮的标准液。此标准液浓度为20mg/kg（20ppm）。

（3）待测液：用塑料吸管吸取20滴氮过滤液放入另一只空的比色皿中，为被测液。

（4）向装有标准液、被测液比色皿内分别加入2滴氮1号试剂，摇匀，再加入2滴氮2号试剂，摇匀。停放10分钟，再各滴入15滴水，上仪器进行测定。

3、土壤中速效磷测定方法：（红光）

（1） 空白液：用一只干净的塑料吸管向一只空的比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液。

（2）标准液：用干净的塑料吸管向另一只空的比色皿中滴入18滴水，再从箱中找到“磷标准液”，滴入2滴标液，然后摇匀，作为磷的标准液。此标准液浓度为20mg/kg（20ppm）。

（3）待测液：用塑料吸管吸取16滴水、4滴磷过滤液放入另一只空的比色皿中摇匀，为被测液。

（4）向装有标准液、被测液比色皿内分别滴入15滴水再各加入2滴磷1号试剂和1滴磷2号试剂，摇匀，再加入摇匀，立即上仪器进行测定。

4、土壤中速效钾测定方法：（蓝光）

（1）空白液：用一只干净的塑料吸管向一只空的比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液。

（2）标准液：用干净的塑料吸管向另一只空的比色皿中滴入18滴水，再从箱中找到“钾标准液”，滴入2滴标液，然后摇匀，作为钾的标准液。此标准液浓度为100mg/kg（100ppm）。

（3）待测液：用塑料吸管吸取20滴钾过滤液放入另一只空的比色皿中，为被测液。

（4）向装有标准液、被测液比色皿内分别加入2滴钾1号试剂，摇匀，再加入2滴钾2号试剂，摇匀。再各滴入15滴水，上仪器进行测定。

三、土壤中PH值的测定：

（1）测定意义：

土壤酸碱度是土壤重要的基本性质之一，是土壤形成和熟化培肥过程的一个指标。在土壤中，它参与许多化学反应，对许多土壤性质产生影响。微生物活动、有机质的合成与分解、土壤保持养分的能力以及土壤发生过程中元素的迁移等，都与土壤PH有关。各种植物都有其适宜的PH范围，超过这个范围生长即受阻。因此，土壤PH值测定的意义不仅限于了解土壤酸碱度本身，而且可根据PH值判断或推测许多其它土壤性质。

（2）土壤酸碱度等级的划分:

在土壤学中，根据我国土壤地带性分布规律，将土壤的酸碱度分为五级在实际应用上较为合适。强酸性（PH<5.0）、酸性（PH5.0～6.5）、中性（PH6.5～7.5）、碱性（PH7.5～8.5）和强碱性（PH>8.5）。

（3）土壤的酸碱度测定方法:

（方法一）目视比色法：

取3平勺土放入土样瓶中，加自来水至刻度线（20ml），摇动五分钟后过滤，用塑料吸管吸取20滴滤液放入玻璃试管中，再向试管中加入PH试剂2滴，摇匀后用眼睛观察颜色。若测出的结果呈绿色，无论是深绿还是浅绿均为中性、若出现近红色则为酸性、若出现蓝色为碱性。

（方法二）电极法： )PH电极每次测试之前要在饱和氯化钾溶液中浸泡活化24小时,避免测试时出现数据叠加现象（即：测试完高数值液体后再测试低数值液体会出现数据偏高现象，而先测试低数值再测试高数值则不会出现问题）

（1）标准液的配制：

①PH4.00标准缓冲液：用无二氧化碳蒸馏水将PH4.00的试剂溶解，并定容至250毫升的容量瓶中即为PH4.00标准缓冲液。

②PH9.18标准缓冲液：用无二氧化碳蒸馏水将PH9.18的试剂溶解，并定容至250毫升的容量瓶中即为PH9.18标准缓冲液。

（2）土壤PH值待测液的制备：

称取通过2毫米筛孔的风干土样10克于土样瓶中，加入50毫升无二氧化碳蒸馏水，用玻璃棒剧烈搅动或摇动1～2分钟，静置30分钟，然后用仪器测定。

（3）测定方法步骤：仪器测定方法步骤请看仪器屏显汉字提示。

四、土壤中有机质的方法:

将测磷浸提滤液倒入小试管中少许,与说明书上5个标准色标比较即可得出土样有机质的含量。5个标准试管分别代表4.0%、3.0%、2.0%、1.0%、0.5%。（有机质比色卡如图）

五、土壤中盐份的测定

(1）测定意义：

作为一项重要的土地资源，全世界盐渍土面积为9.5438亿公顷。我国盐渍土总面积为9913万公顷，而在农区的耕地中，不下一亿亩的盐渍土仍是导致大面积中低产的主要原因。因此，合理利用改良和开发盐渍土地资源的潜力，在国民经济的持续发展中，有极其重要的意义。

（2）土壤含盐量测定方法(电导率传感器使用前要放在去离子水中活化2小时才能使用)：

A、待测液的制备：称取通过2mm筛孔的风干土样10.0克放入100毫升的三角瓶中，加入50毫升无二氧化碳的水，在震荡机上（或用手剧烈）震荡3分钟、过滤，即为待测液。

B、标准母液的配制：

| 土壤类型 | Na2SO4(g) | NaCL(g) | NaHCO3(g) | 定容体积（ml） | 浓度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸盐土 | 15.163 | 1.249 | 3.588 | 1000 | 2.0 |
| 氯化物土 | 1.723 | 14.199 | 4.078 | 1000 | 2.0 |
| 重碳酸盐土 | 2.584 | 2.130 | 15.286 | 1000 | 2.0 |

（1）0.5%的标准工作液制备：吸取上表中标准母液25ml于100ml的容量瓶中用水定容。

（2）0.05%标准工作液制备：吸取上表中标准母液2.5ml于100ml的容量瓶中，用蒸馏水定容。

- 上仪器测定：仪器测定方法步骤请看仪器屏显汉字提示。

特别提示：如果想测试其他不同类型的液体或者固体的含盐量，请用户自行选择配制相应的标准液，比如，想测试腌渍菜的菜汁含盐量，就要配制氯化钠的标准液。

# Text boxes

时间：2012年08月17号 09:21

温度：30.0摄氏度

湿度：61.5  %

漏点：21.7  摄氏度

经度：

纬度：

光照度：

进入下页测量请按【D】键

保存以上数据请按【Y】健

打印以上数据请按【H】健

插电源打开开关

氮养分测量

请放入空白液

T = 1.16

稳定后请按D键

2012-08-17  09:25

温度：29.6 湿度：62.8 漏点21.7

按【H】键选择  按【D】键进入

► 氮          二氧化碳

磷          土壤温度

钾          土壤水分

有机质      农残检测

盐量        绿光检测

PH值       数据上传

光照度      记录清除

氮养分测量

打印选择

打  印    按 D 键

不打印    按 H 键

氮养分测量

请放入被测液 1 号

N1 =×××

按H键放入下一待测液   按D键确定

氮养分测量

请放入标准液

T =100.00

A= 0.000

稳定后请按D键

氮养分测量

请选择标准液含量

T = 100.0  A = 0.000

►2   4    8    20

40  60   100  125

按H键或   按D键

氮、磷选择20ppm；钾选择100ppm

氮养分测量

请输入计划亩产：

Kg/亩

请输入调整系数：

1

需要纯氮：

Kg/亩

氮养分测量

请选择目标作物

►水 稻   棉 花  大  姜

冬小麦  亚 麻  花  生

春小麦  烟草   芝  麻

大  麦  大麻   甜  菜

荞  麦  甘 蔗  甘  薯

玉  米  向日葵 大  豆

谷  子  大 葱  蚕  豆

高 粱  大 蒜   豇 豆

氮养分测量

氮测试结果

►N1 =×××

N2 = 0.00

N4 = 0.00

N5 = 0.00

N6 = 0.00

N7 = 0.00

N8 = 0.00

氮养分测量

施肥计算选择

计  算   按 D 键

不计算   按 H 键

测量数据保存？

按D键保存 按H键不保存

打印  按 D键

不打印  按 H 键

氮养分测量

请输入化肥含量：

%

请输入化肥利用率：

%

需要某肥料

Kg/亩

输入数值后按D键确定

氮养分测量

请选择肥料：

尿素：

硫酸铵：

硝酸铵：

氯化铵：

碳酸氢铵：

按H键选择 按D确定

有机质测量

打印选择

数据保存

保存按D键

不保存按H键

盐量处理函数

打印选择

打  印 按 D 键

不打印 按 H 键

盐量测试程序

请将探头插入被测液1号

含量 = 0.40%

测下一被测液按H键

或确定按 D 键

盐量测试程序

请将探头插入0.50%标液

含量 = 0.00

稳定后按D键

盐量测试程序

请将探头插入0.050%标液

含量 = 0.00

稳定后按D键

PH值处理程序

请将探头插入4.00标液

PH = 0.66

稳定后请按D键

PH值处理程序

请将探头插入9.18标液

PH = 0.18

稳定后请按D键

PH值处理程序

请将探头插入被测液1号

P1 = 10.87

按 H 键 或 D 键

PH值处理函数

打印选择

打 印  按 D 键

不打印 按 H 键

养分测量

请放入被测液      1号=2.0

按【D】键确定

2012-08-17   09:09

温度：29.3湿度63.7露点21.0

按【H】键选择  按【D】键进入

氮                  二氧化碳

磷                  土壤温度

钾                  土壤水分

有机质              农残检测

盐量                绿光检测

PH值               数据上传

光照度              记录清除

2012-08-17   09:09

温度：29.3湿度63.7露点21.0

按【H】键选择  按【D】键进入

氮                  二氧化碳

磷                  土壤温度

钾                  土壤水分

有机质              农残检测

盐量                绿光检测

PH值               数据上传

光照度              记录清除

养分测量

请放入空白液

T=1.23

稳定后按【D】键

养分测量

请放入标准液

T=93.40

A=6.583

稳定后按【D】键

养分测量

请选择标准液含量

T=93.40  A=6.583

2     4     8     20

40    60   100    125

按【H】键选择 按【D】键确定

测试数据保存？

按【D】键保存

按【H】键不保存

养分含量

请输入化肥含量：

46%

请输入化肥利用率：

35%

需要尿素：

105.94    Kg/亩

养分测量

请输入计划亩产：

1000    Kg/亩

请输入调整系数：

1

需要养分：

21.00 Kg/亩

养分测量

请选择目标作物

水  稻   棉  花   大  姜

冬小麦   亚  麻   花  生

春小麦   烟  草   芝  麻

大  麦   大  麻   甜  菜

荞  麦   甘  蔗   甘  薯

玉  米   向日葵   大  豆

谷  子   大  葱   蚕  豆

高  粱   大  蒜   豇  豆

养分测量

养分测试结果

N1=2.02

N2=0.00

N3=0.00

N4=0.00

N5=0.00

N6=0.00

养分测量

打印选择

打  印  按【D】键

不打印  按【H】键

养分测量

施肥计算选择计 算 按【D】键

不计算 按【H】键

养分测量

请选择肥料

尿素

硫酸铵

硝酸铵

氯化铵

碳酸氢铵

打 印 按【D】键

不打印按【H】键

记录已经查看完

按【H】键退出

总共有2条记录  第2条记录

时间12-08-17   09：03：52

温度：28.2摄氏度

湿度：65.6

经度：

纬度：

查询记录 按【D】键

退出     按【H】键

总共有2条记录

上传到电脑 按【D】键

查 询 记 录 按【H】键

注：按D键前请打开PC端接受软件

2012-08-17   09:09

温度：29.3 湿度63.7 露点21.0

按【H】键选择  按【D】键进入

氮                  二氧化碳

磷                  土壤温度

钾                  土壤水分

有机质              农残检测

盐量                绿光检测

PH值               数据上传

光照度              记录清除

2012-08-17   09:09

温度：29.3 湿度63.7 露点21.0

按【H】键选择  按【D】键进入

氮                  二氧化碳

磷                  土壤温度

钾                  土壤水分

有机质              农残检测

盐量                绿光检测

PH值               数据上传

光照度              记录清除

2012-08-17   09:09

温度：29.3 湿度63.7 露点21.0

按【H】键选择  按【D】键进入

氮                  二氧化碳

磷                  土壤温度

钾                  土壤水分

有机质              农残检测

盐量                绿光检测

PH值               数据上传

光照度              记录清除

2012-08-17   09:09

温度：29.3 湿度63.7 露点21.0

按【H】键选择  按【D】键进入

氮                  二氧化碳

磷                  土壤温度

钾                  土壤水分

有机质              农残检测

盐量                绿光检测

PH值               数据上传

光照度              记录清除

已经删除全部记录

正在删除，请稍候...

删除全部记录

确定  按【D】键

否则  按【H】键